Logická sonda – do ruky

Milan Horkel

Logická sonda slouží k zobrazování logických stavů H a L a neurčitého stavu X TTL logiky na třech LED. Logická sonda zobrazuje krátké impulsy na vstupu tak, aby byly viditelné.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +5V 5% |  |
| Spotřeba | cca 20mA |  |
| Vstupní napětí | -12V až +12V | Krátkodobě |
| Vstupní proud | -200uA až +300uA | Min. cca 7.5k |
| Stav L | <0.8V | Stav Low |
| Stav X | 0.8V .. 2.0V | Nerozhodný stav |
| Stav H | >2.0V | Stav High |
| Rozměry | 51 x 16 x 5 mm | Bez konektorů |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Logická sonda je základní pomůcka pro práci s číslicovou technikou protože umožňuje rychle zobrazovat logické stavy na měřeném místě. Kromě pasivního zobrazování logických stavů je sonda schopna zobrazovat i krátké impulsy (délky řádu nanosekund), které by byly přímo neviditelné.

Konstrukce přímo vychází z  logické sondy, která byla publikována v ARA8/80 (tehdy se stavěla na soutěži Integra 1980). Logická sonda je velmi jednoduchá a plně vyhovuje svými parametry i dnes po více než 20 letech od svého vzniku. Zapojení je funkčně shodné s původní konstrukcí, jen hodnoty součástek jsou upravené pro současnou součástkovou základnu.

## Zapojení modulu

Logická sonda má na vstupu emitorový sledovač s tranzistorem Q1, který zajišťuje dostatečně vysokou vstupní impedanci sondy tak, aby sonda příliš neovlivňovala testovaný obvod. K ovlivnění vždy dojde ale logické obvody pracují s vysokou mírou odolnosti a tak by se chování měřeného obvodu nemělo změnit. Pokud přesto ke změně dojde, je to známkou toho, že je obvod chybně navržen.

Diody D1, D2 a D3 spolu s emitorovou diodou Q1 posouvají vstupní úrovně o cca 1.4V tak, aby bylo možné nastavit rozhodovací úrovně pro přechod mezi stavy L-X-H pomocí trimrů P1 a P2. Skutečná rozhodovací úroveň hradel bývá kolem 1.4V. Dioda D4 chrání emitorový přechod tranzistoru Q1 před záporným napětím a kondenzátor C1 zlepšuje dynamické chování vstupního obvodu. Odpory R1 a R2 (spolu s diodami D1, D2 a D3) definují klidové napětí na vstupu sondy, pokud není nikam připojena (kolem 1.6V).

Dále uvedené grafy zobrazují závislost vstupního proudu na vstupním napětí (záporná hodnota znamená, že proud teče ze sondy ven) a závislost rozhodovací úrovně na napájecím napětí. Obě rozhodovací úrovně mají 2 čáry protože je jejich hodnota nejistá a to dvěma možnými způsoby. Buď má sonda hysterezi (tedy překlápí stav v různých bodech v závislosti na tom, zda napětí roste nebo klesá) – tak se chová sonda osazená obvody PHILIPS 74HCT00) nebo svítí současně dvě LED (tedy začne se postupně rozsvěcet stav X a teprve poté zhasínat stav H nebo L) – tak se chová sonda osazená obvody ST 74HCT00. Obě varianty jsou prakticky stejně použitelné.

Na běžce trimrů jsou připojena hradla, která detekují příslušné rozhodovací úrovně a jejich výstup aktivuje monostabilní klopné obvody, které přímo budí indikační LED. Monostabilní klopné obvody prodlužují krátké impulsy (od délky řádu 10 nanosekund) tak, aby byly zrakem viditelné (řádově desetiny sekundy).

Dioda D8 je ochranná proti přepólování. Pozor na to, že ochranná dioda ochrání sondu jen v případě, že sama vydrží. Zdroj z počítače PC zapojený opačně ji zcela určitě zničí i s celou sondou a možná i s kabelem. Pokud hrozí taková chyba, je vhodné sondu připojovat přes malou Schottkyho diodu vkladném pólu napájení (například BAT41). Malý úbytek napětí nevadí.

## Mechanická konstrukce

Sonda je realizována na miniaturní destičce plošného spoje (na spodní straně má měděnou folii). K hřebínkům na jedné straně se připojuje měřící hrot nebo připojovací kablík, na opačné straně se připojuje napájecí napětí +5V. Desku je vhodné umístit do průhledné nebo bílé smršťovací bužírky aby se obvody sondy nemohly dotýkat s okolními obvody.

# Osazení a oživení

## Osazení

| Reference | Název |  | Reference | Název |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpory R0805 |  |  | Tranzistory |  |
| R10 | 0 |  | Q1 | BC817-25SMD |
| R5,R6,R9 | 330 |  | Integrované obvody |  |
| R1,R2,R4,R8 | 15k |  | U2,U1 | 74HCT00SMD |
| R3,R7 | 27k |  | Mechanické součásti |  |
| Odporové trimry |  |  | J2,J1 | JUMP3 |
| P1,P2 | 1k |  | Konstrukční součásti |  |
| Keramické kondenzátory C0805 |  |  | 5cm | Smršťovací bužírka |
| C1 | 15pF |  |  |  |
| C5,C3 | 150pF |  |  |  |
| C6,C7 | 100nF |  |  |  |
| Tantalové kondenzátory |  |  |  |  |
| C2,C4,C8 | 10uF/6.3V |  |  |  |
| Diody |  |  |  |  |
| D1,D2,D3,D4 | 1N4448SMD |  |  |  |
| D5 | LED2mA_Green 0805 |  |  |  |
| D6 | LED2mA_Yellow 0805 |  |  |  |
| D7 | LED2mA_Red 0805 |  |  |  |
| D8 | 1N4007SMD |  |  |  |

Při osazování není nic problematického, jen se nesmí zapomenout odvrtat (zahloubit) spojení středního kontaktu obou konektorů se zemní plochou. Konektory se osazují ze stejné strany jako všechny ostatní součásti. Při lakování hotové desky je třeba dát pozor na lakování trimrů. Je lépe trimry nelakovat aby bylo možné pozdější nastavení rozhodovacích úrovní sondy.

## Oživení a nastavení

Nejprve postupně zvyšujeme napájecí napětí za současného měření napájecího proudu. Napájecí proud by měl být cca 15mA až 20mA při napětí 5V.

Pokud je spotřeba v těchto mezích je možné přistoupit k nastavení rozhodovacích úrovní logické sondy. Na vstup připojíme potenciometr zapojený mezi zem a napájení +5V a běžec připojíme na vstup sondy. Rozhodovací úroveň mezi stavy L a X se nastavuje trimrem P2 na napětí +0.8V a rozhodovací úroveň mezi stavy X a H nastavujeme trimrem P1 na napětí +2.0V.

Na závěr zkontrolujeme postupným přechodem napětí na vstupu sondy mezi hodnotami 0V a +5V a zpět, že dochází k přechodu mezi stavy L X H a zpět při správných napětích.

# Uživatelský návod

Sonda se vždy napájí z napájecího zdroje o napětí +5V (funguje i při napětí podstatně nižším, ale pak je třeba znovu nastavit rozhodovací úrovně). Měřený obvod musí mít propojen svou digitální zem se zemí sondy. Toto propojení by mělo být krátké, zejména u rychlejších logických obvodů.

Je třeba mít na paměti, že sonda není osciloskop a že není schopna poskytnou spolehlivou informaci o kvalitě signálu. Reálné obvody na měřené desce mohou být rušeny špičkami v napájecím napětí (jak VCC tak i GND), mohou reagovat na velmi krátké a ostré impulsy na svých vstupech (jednotky nanosekund) a obvykle mají jinou rozhodovací úroveň než sonda.