SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: 10.5.2007 Číslo úlohy: 13 / Převzal: Datum odevzdání: Třída: E3A	Číslo žáka: / 9
KONTROLA MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE AMPÉRMETRU

## 0.1. Zadání
Proveďte kontrolu měřícího přístroje C4341 zapojeného jako ampérmetr pro měření stejnosměrného proudu laboratorním ampérmetrem. Pro každou hodnotu kontrolovaného přístroje vypočítejte absolutní chybu, korekci a relativní chybu. Pro kontrolovaný rozsah sestrojte závislost absolutní chyby a korekce na nastavených hodnotách. Podle největší hodnoty naměřené absolutní chyby určete, zda kontrolované přístroje vyhovují svým třídám přesnosti.
## 0.2. Význam kontroly měřících přístrojů
Kontrola měřicích přístrojů zajišťuje podmínky přesného měření ve výrobě a provozu, tím i podmínky zajištění kvality výroby a bezpečného provozu.
KONTROLA MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE AMPÉRMETRU	II.9.4

## 1.1. Teoretický rozbor
pozn.:náš kontrolní přístroj byl digitátní
Ax [d]………………………….hodnota kontrolovaného přístroje
Mx = Ax × kx [A]………………hodnota kontrolovaného přístroje
kA = MMAX/αMAX [A/d]………...konstanta kontrolovaného přístroje
MMAX [A]……………………..maximální rozsah
αMAX [d]……………………… plná výchylka
An [d]…………………………hodnota kontrolního přístroje
S = An × kn……………………hodnota kontrolního přístroje
Δm = Mx – S [A]……………...absolutní chyba
K = S – Mx [A]………………..korekce
δm = (Δm/Mx)×100 [%] ………relativní chyba měření
### Kontrola třídy přesnosti:
δTP = (│Δm│/Mx)×100 >= chybě uvedené na přístroji
Jestliže třída přesnosti zjištěná měřením je větší, než hodnota uvedená na přístroji, přístroj neodpovídá své třídě přesnosti.
KONTROLA MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE AMPÉRMETRU	II.9.4

## 1.2. Postup měření:
Na kontrolním přístroji budeme nastavovat celistvé počty dílků a údaje porovnávat s kontrolovaným přístrojem.
## 2.1. Schema zapojení:

## 2.2. Použité přístroje:
### Kontrolovaný (analogový) ampérmetr:
C4341 - rozsah 60mA

3
2,5

### Kontrolní digitální ampérmetr:
WENS 51	δTP=0,2 Serial no.: 50918970 – rozsah 200mA

### Potenciometr:
IP00(250 Ω/1,6A)
Zdroj ss proudu ze stolu DDHM 96/05 1-4, Diametral P230R51D
KONTROLA MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE AMPÉRMETRU	II.9.4

## 3.1.Výpočty a tabulky:

## 3.2. Příklad výpočtu
pro řádek 1 (největší naměřená chyba)
## %DELTA rsub {m} = M rsub {x} - S newline %DELTA rsub {m} = 4 - 4,5 newline underline {%DELTA rsub {m} = -0,5mA} K = -%DELTA rsub {m} newline underline {K = 0,5 mA} %delta rsub{m} = %DELTA rsub{m} over M rsub{x} *100 newline %delta rsub{m} = -0,5 over 4 *100 newline underline {%delta rsub{m} = -12,5%}
## 4.1. Graf

KONTROLA MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE AMPÉRMETRU	V.9.4

## 5.1. Závěr:
Zjistili jsme, že kontrolovaný přístroj vyhovuje své třídě přesnosti nejlépe přibližně v polovině rozsahu stupnice.